**Acradia C和Acradia H操作简章**

●两台机器可分开单独使用也可放在一起使用

一、Acradia C

1、日常操作

 

-每日包埋前十-十五分钟左右将右侧上方绿色开关打开。

-冷冻台恒定温度在常温下保持-6度，可放60个蜡块。

-工作结束后关闭开关。

2、清洁维护

冷冻台长期接触包埋模具,表面会有浮蜡,需定期清理,不阻碍温度传导,清理模具可用包埋机配备的刮铲

3、注意事项

仪器与墙壁之间保留足够空间，有助于仪器散热；工作结束后记得关闭开关；

室温不易超过30度，可能会出现冷冻台表面有过多冷凝霜，此时关闭仪器进行清理，之后进行重启；冷冻台不要用过硬或金属铁铲进行清理。

二、Acradia H

仪器整体外观

1. 控制版面设置（设置好后无特殊需求可不用再进行调节）

  

按照自己科室的不同需求可调节不同组件的温度

1. 日常操作

将脱水后标本取出，脱水篮放入到左右托盘中，包埋时打开托盘盖,取出适量蜡块，将托盘盖关闭，维持左右托盘中温度，防止冷凝；将蜡块放在工作台上进行包埋，选取合适包埋方位，在冷凝点上进行凝固和固定，按压组织，使组织展平凝固。

每日包埋工作结束后，检查蜡缸里的蜡是否够第二天使用并进行添加。

1. 清洁维护

-每日工作结束后，用干净纸巾或纱布擦拭工作台表面的浮蜡。

-定期检查石蜡收集盘，进行清洁

-每次在蜡缸中添加石蜡时,确保蜡缸内没有污染物,必要时可用干净纸巾或纱布进行擦拭

1. 注意事项

-包埋不同组织前要清洁镊子

-调成包埋方向时要注意凝蜡时间不要过长,不然可能造成蜡块分层断裂的情况

-蜡缸中加入的石蜡不要超过四升

-操作时将镊子架温度设置在50-75之间,尽量避免镊子尖污染