**过渡房ATTUNE清洗程序20241212版**

**说明：**

* BD clean液按照1:14稀释，至少用细胞滤网过滤。（或84 消毒液按照1:9稀释）
* 水洗检测和桌面清理自己保留证据，可发群里。
* 当天（上午）做完后17点前没有人预约可与管理员联系，是否执行shutdown；遇到周末或者假期，shutdown 之后必须关机，关电脑。**若实验取消一定记得来关机。**
* 使用记录本登记好实验结束、清洗开始时间及清洗步骤、shutdown 开始时间、通道数、样品数、实验类型（项目委托/辅助测试/自主上机/培训送样、使用耗材、使用过程中遇到的异常情况。等）。（注意：多色实验委托测试样品数包含所有上机测试样品，例如空白和对照）。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **实验种类** | **清洗步骤** | **备注** |
| 非细菌、真菌类 | 1. 2mL 1x clean液**高速清洗1次**；（1000ul/min,2000uL）
2. 水洗。(1000ul/min,4000uL)
 | 1. 当天后面有人，待机；
2. 当天后面没有人，参考说明第3条；
 |
| 细菌、真菌类 | 1. 3ml 1x clean液上样，执行deep clean （quick模式）
2. 水洗。(1000ul/min,4000uL)
 |